Дело № 5-36/21/2022

УИД16MS0077-01-2022-000087-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля     2022 года                                                            город Набережные Челны

Мировой судья судебного участка № 21 по  судебному району  г. Набережные Челны Республики Татарстан Д.Г. Хамидуллина,  рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Комарова, д. 20, каб. 504, дело об административном  правонарушении по ст.14.1 ч.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении      технического  директора  ООО «*»  Мотыгуллина  А.  Р.   (данные обезличены),

У С Т А Н О В И Л:

Проверкой, проведенной Управлением  Федеральной службы по надзору  в сфере  защиты населения  прав  потребителей  и благополучия человека  по Республике Татарстан   07.12.2021     в  14:00  установлено, что  в бактериологической лаборатории ООО «*» расположенной по адресу: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны. * проезд, д.*,  техническим директором ООО «*» Мотыгуллиным А.Р. допущено осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, в части выполнения диагностических исследований материала зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами, гельминтами, санитарнопоказательными микроорганизмами III-IV групп патогенности, хранение музейных штаммов с грубыми нарушениями требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), а именно:

внутренняя отделка помещений «заразной» зоны бактериологической лаборатории ООО «*» выполнена не в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормативами, а именно: в помещении рабочей комнаты на потолках щели, элементы потолков не фиксированы, имеются щели, в помещении автоклавной на отопительных приборах местами облупилась краска, места ввода инженерных коммуникаций не герметичны, поверхность лабораторной мебели, установленной в помещении автоклавной, не гладкая, краска откололась;

помещение рабочей комнаты, где осуществляется работа с ПБА, не оснащено средствами аварийной сигнализации, на момент проверки в боксированном помещении аварийная сигнализация не функционировала;

в бактериологической лаборатории ООО «*» система вентиляции П2, обеспечивающая подачу воздуха в помещения «заразной» зоны, в том числе в боксированное помещение, не оснащена фильтром очистки воздуха класса НИ на входе: в боксированном помещении забор воздуха осуществляет система вытяжной вентиляции В-2, которая оснащена на выходе ФВА-2-305-305-78-Н14/К2/С0/У2, согласно протокола проверки ФОВ № ЛП-7.130- 2021-СП от 27.10.2021 Аналитического центра валидации и аттестации ООО «Лабпроверка» эффективность фильтра не соответствует заявленным в паспорте характеристикам; оборудование не пригодно для эксплуатации, защитная эффективность ФВА-2-305-305-78-Н14/К2/С0/У2 не подтверждена, таким образом обеззараживание удаляемого из рабочих помещений воздуха не обеспечивается, ФОВ, установленный на выходе системы вытяжной вентиляции В-2, размещен в техническом помещении, а не в помещениях «заразной» зоны лаборатории;

на территории «заразной» зоны бактериологической лаборатории ООО «Школьное питание» 2 уровня биобезопасности допущено наличие систем водоснабжения, не защищенной техническими средствами для предотвращения обратного тока воды;

в бактериологической лаборатории ООО «*» помещение рабочей комнаты, где осуществляется работа с ПБА, не оснащено оборудованием для дезинфекции поверхностей;

для проведения мероприятий по ликвидации последствий аварии в бактериологической лаборатории ООО «*» в специально отведенном месте отсутствует устройство для дезинфекции методом орошения (гидропульт и другие),

что является нарушением ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; подпункта «е» п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 317 «О лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах»; п.п. 168, 174, 177. 173. 179, 182, 271. 331. п. 19 приложения 4 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В судебное   заседание     технический  директор  ООО «*»  Мотыгуллина  А.Р.   не  явился,  извещен.

Выслушав  представителя  лица,  в  отношении которого  составлен  протокол  об  административном правонарушении, исследовав материалы дела, мировой судья считает, что вина   технического  директора  ООО «*»  Мотыгуллина  А.Р. в совершении  административного  правонарушения, предусмотренного  ч.4  ст.14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией),    объективно доказана и подтверждается имеющимися в административном деле доказательствами, а именно:  протоколом  об  административном  правонарушении  (л.д. 5-7),  актом   проверки   (л.д. 11-14);  фотографиями  (л.д. 18),   протоколом  проверки  ООО «ЛабПроверка» (л.д. 19-21),  копией приказа о  переводе   работника  на  другую  работу  (л.д. 25);  копией лицензии    ООО «*»  (л.д. 22),  копией  должностной  инструкции  (л.д. 23-24).

Обстоятельств, отягчающих,  смягчающих  административную ответственность,  при  рассмотрении дела  не установлено

При назначении наказания суд руководствуется общими правилами назначения административного наказания, которые предусмотрены ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

Руководствуясь ст.29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать технического  директора  ООО «*»  Мотыгуллина   А. Р.  виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч. 4 ст.14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и  назначить наказание  в виде  административного штрафа  в  размере  5000  (пять  тысяч)  рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по РТ (Министерство  юстиции Республики Татарстан). БИК: 019205400. Банк получателя:  Отделение-НБ Республика Татарстан. ОКТМО: 92701000001. Р/С 03100643000000011100. КБК 73111601143019000140, ИНН 1654003139. КПП 165501001,  идентификатор ***).

Разъяснить, что согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, о предоставлении которых необходимо обратиться к мировому судье, вынесшему постановление о наложении административного наказания в виде штрафа.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанция об уплате штрафа подлежит представлению в судебный участок № 21 по  судебному району г. Набережные Челны Республики Татарстан по адресу: РТ,  г. Набережные Челны, ул. Комарова д. 20, каб. 504.

Постановление может быть обжаловано в течение  десяти суток со дня вынесения в  Набережночелнинский  городской суд  Республики Татарстан через мирового судью либо путем  подачи жалобы в Набережночелнинский  городской суд.

Мировой судья 		           подпись                                              Д.Г. Хамидуллина